## Приложение 2
Приложение 2
Объем закупаемых товаров и суммы, выделенные для их закупа по каждому лоту, место, сроки и другие условия поставки товара, условия платежей
№ п/п | Наименование лекарственного средства (международное непатентованное название или состав) | Характеристика препарата с указанием дозировки, концентрации и лекарственной формы | Единица измерения | Кол-во | Цена | Сумма выделенная для закупа | Условия платежа | Место поставки и ссловие поставки | Срок поставки
1 | Четырех полюсный управляемый диагностический катетер 29391870 | Четырех полюсный диагностический катетер для проведения электрофизиологического исследования сердца. Длины катетера: 80 см, 100 см или 110 см. Варианты кривизны катетера: Josephson, Josephson special, Cournand, Damato, Damato standard, Damato large, HIS, Multipurpose. Количество полюсов: 4. Наличие вариантов с атравматичным мягким дистальным кончиком. Материал полюсов: платиноиридиевый сплав. Размер дистального полюса не менее 3.2 мм. Длина кольцевого полюса не менее 2.2 мм и не менее 1,3 мм (для варианта с атравматичным кончиком). Диаметр электрода 4 Fr, 5 Fr, 6 Fr. Варианты межполюсного расстояния (спейсинг): 2 мм, 5 мм и 2-5-2 мм. | шт | 20 | 178200 | 3564000 | по факту поставки товара | до склада заказачика, НАО "Центр сердца Шымкент" г. Шымкент, ул. Байтурсынова 79а | по заявке Заказчика
2 | Десяти полюсный управляемый диагностический катетер 29446316 | Десятиполюсный управляемый диагностический катетер для проведения электрофизиологического исследования сердца с высокой боковой устойчивостью наконечника за счет дополнительной фиксирующей оболочки и плетенной оболочкой из стали. Длина катетера не менее 110 см. Типы кривизны: Standard, Large и Extra Large. Варианты длин отклоняемой концевой части в зависимости от типа кривизны: 85 мм, 95 мм и 105 мм соответственно. Максимальная достигаемая длина при 90° изгибе (в зависимости от типа кривизны): 60 мм, 65 мм и 75 мм соответственно. Радиус кривизны (в зависимости от типа кривизны): 45 мм, 50 мм и 60 мм соответственно. Диаметр электрода не менее 6 Fr. Количество полюсов: 10. Материла полюсов: платиноиридиевый сплав. Размер дистального полюса: не менее 2 мм. Размер кольцевых полюсов: не более 1 мм Варианты межполюсного расстояния (спейсинг): 2-6-2 мм, 2-8-2 мм, 2-10-2 мм. | шт | 40 | 179750 | 7190000 | по факту поставки товара | до склада заказачика, НАО "Центр сердца Шымкент" г. Шымкент, ул. Байтурсынова 79а | по заявке Заказчика
3 | Кабель | для подключения аблационного катетера к радиочастотному генератору | шт | 2 | 120000 | 240000 | по факту поставки товара | до склада заказачика, НАО "Центр сердца Шымкент" г. Шымкент, ул. Байтурсынова 79а | по заявке Заказчика
4 | Кабель | для подключения 2/4 полюсных диагностических катетеров к оборудованию ЭФИ/РЧА | шт | 2 | 140000 | 280000 | по факту поставки товара | до склада заказачика, НАО "Центр сердца Шымкент" г. Шымкент, ул. Байтурсынова 79а | по заявке Заказчика
5 | Кабель | для подключения 10/20 полюсных диагностических катетеров к оборудованию ЭФИ/РЧА | шт | 2 | 160000 | 320000 | по факту поставки товара | до склада заказачика, НАО "Центр сердца Шымкент" г. Шымкент, ул. Байтурсынова 79а | по заявке Заказчика
6 | Кабели для подключения к внешним электрофизиологическим системам | Комплектация состоит из: 1. Кабель для подключения к внешним электрофизиологическим системам (для подачи интракардиального сигнала на ЭФИ-станции, часть универсального комплекта для подключения к ЭФИ-системе) - принадлежность к электрофизиологической нефлюороскопической навигационной системе. Разъем соединительный: Разъем резьбовой, 79 контактов необходим для подключения к навигационной системе. Разъем штыревой "banana plug 2mm" - 80шт - необходим для передачи внутрисердечных сигналов на ЭФИ станцию" 2. Кабель для подключения к внешним электрофизиологическим системам (блок для снятия ЭКГ-сигнала, часть универсального комплекта для подключения к ЭФИ-системе) - принадлежность к электрофизиологической нефлюороскопической навигационной системе. Разъем соединительный: Разъем штыревой, 12 контактов необходим для передачи сигналов основных отведений на ЭФИ станцию. | шт | 2 | 7700000 | 15400000 | по факту поставки товара | до склада заказачика, НАО "Центр сердца Шымкент" г. Шымкент, ул. Байтурсынова 79а | по заявке Заказчика
7 | Референтный электрод | Референтный (возвратный) электрод пациента для подключения к абляционному генератору Аmреrе. ,Длина - 150 см. Тип соедиЕения - вилка\розетка. Цвет - синиЙ. | шт | 20 | 20600 | 412000 | по факту поставки товара | до склада заказачика, НАО "Центр сердца Шымкент" г. Шымкент, ул. Байтурсынова 79а | по заявке Заказчика
8 | Набор трубок для насоса Coolflow 29392070 | Набор ирригационных трубок CoolFlow для электрофизиологических процедур в кардиологии в составе: Трубка с капельницей с иглой | шт | 20 | 40000 | 800000 | по факту поставки товара | до склада заказачика, НАО "Центр сердца Шымкент" г. Шымкент, ул. Байтурсынова 79а | по заявке Заказчика
9 | Электрический кабель | Электрический кабель из «Криоконсоль с принадлежностями» Кабель электрический для подключения катетера к порту криоконсоли на блоке автоматического подсоединения. Длина 183 см | шт | 20 | 35000 | 700000 | по факту поставки товара | до склада заказачика, НАО "Центр сердца Шымкент" г. Шымкент, ул. Байтурсынова 79а | по заявке Заказчика
10 | Коаксиальный кабель | Коаксиальный кабель из «Криоконсоль с принадлежностями» Кабель коаксиальный для подключения катетера к коаксиальному порту коннектора на передней панели криоконсоли. Длина 122 см | шт | 20 | 27000 | 540000 | по факту поставки товара | до склада заказачика, НАО "Центр сердца Шымкент" г. Шымкент, ул. Байтурсынова 79а | по заявке Заказчика
| итого |  |  |  |  | 29446000

## Приложение 1
Приложение 1
технические и качественные характеристики закупаемых товаров, включая технические спецификации
№ п/п | Наименование лекарственного средства (международное непатентованное название или состав) | Характеристика препарата с указанием дозировки, концентрации и лекарственной формы
1 | Четырех полюсный управляемый диагностический катетер 29391870 | Четырех полюсный диагностический катетер для проведения электрофизиологического исследования сердца. Длины катетера: 80 см, 100 см или 110 см. Варианты кривизны катетера: Josephson, Josephson special, Cournand, Damato, Damato standard, Damato large, HIS, Multipurpose. Количество полюсов: 4. Наличие вариантов с атравматичным мягким дистальным кончиком. Материал полюсов: платиноиридиевый сплав. Размер дистального полюса не менее 3.2 мм. Длина кольцевого полюса не менее 2.2 мм и не менее 1,3 мм (для варианта с атравматичным кончиком). Диаметр электрода 4 Fr, 5 Fr, 6 Fr. Варианты межполюсного расстояния (спейсинг): 2 мм, 5 мм и 2-5-2 мм.
2 | Десяти полюсный управляемый диагностический катетер 29446316 | Десятиполюсный управляемый диагностический катетер для проведения электрофизиологического исследования сердца с высокой боковой устойчивостью наконечника за счет дополнительной фиксирующей оболочки и плетенной оболочкой из стали. Длина катетера не менее 110 см. Типы кривизны: Standard, Large и Extra Large. Варианты длин отклоняемой концевой части в зависимости от типа кривизны: 85 мм, 95 мм и 105 мм соответственно. Максимальная достигаемая длина при 90° изгибе (в зависимости от типа кривизны): 60 мм, 65 мм и 75 мм соответственно. Радиус кривизны (в зависимости от типа кривизны): 45 мм, 50 мм и 60 мм соответственно. Диаметр электрода не менее 6 Fr. Количество полюсов: 10. Материла полюсов: платиноиридиевый сплав. Размер дистального полюса: не менее 2 мм. Размер кольцевых полюсов: не более 1 мм Варианты межполюсного расстояния (спейсинг): 2-6-2 мм, 2-8-2 мм, 2-10-2 мм.
3 | Кабель | для подключения аблационного катетера к радиочастотному генератору
4 | Кабель | для подключения 2/4 полюсных диагностических катетеров к оборудованию ЭФИ/РЧА
5 | Кабель | для подключения 10/20 полюсных диагностических катетеров к оборудованию ЭФИ/РЧА
6 | Кабели для подключения к внешним электрофизиологическим системам | Комплектация состоит из: 1. Кабель для подключения к внешним электрофизиологическим системам (для подачи интракардиального сигнала на ЭФИ-станции, часть универсального комплекта для подключения к ЭФИ-системе) - принадлежность к электрофизиологической нефлюороскопической навигационной системе. Разъем соединительный: Разъем резьбовой, 79 контактов необходим для подключения к навигационной системе. Разъем штыревой "banana plug 2mm" - 80шт - необходим для передачи внутрисердечных сигналов на ЭФИ станцию" 2. Кабель для подключения к внешним электрофизиологическим системам (блок для снятия ЭКГ-сигнала, часть универсального комплекта для подключения к ЭФИ-системе) - принадлежность к электрофизиологической нефлюороскопической навигационной системе. Разъем соединительный: Разъем штыревой, 12 контактов необходим для передачи сигналов основных отведений на ЭФИ станцию.
7 | Референтный электрод | Референтный (возвратный) электрод пациента для подключения к абляционному генератору Аmреrе. ,Длина - 150 см. Тип соедиЕения - вилка\розетка. Цвет - синиЙ.
8 | Набор трубок для насоса Coolflow 29392070 | Набор ирригационных трубок CoolFlow для электрофизиологических процедур в кардиологии в составе: Трубка с капельницей с иглой
9 | Электрический кабель | Электрический кабель из «Криоконсоль с принадлежностями» Кабель электрический для подключения катетера к порту криоконсоли на блоке автоматического подсоединения. Длина 183 см
10 | Коаксиальный кабель | Коаксиальный кабель из «Криоконсоль с принадлежностями» Кабель коаксиальный для подключения катетера к коаксиальному порту коннектора на передней панели криоконсоли. Длина 122 см